Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення С-реактивний білок (CRP), латекс 100 тестів

Якісне визначення С-реактивного білка (СРБ)

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro. Зберігати при 2 - 8ºC.

ПРИНЦИП МЕТОДУ

CRP Latex MonlabTest - це слайд-аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення С-реактивного білка (CRP) в сироватці крові людини.

Латексні частинки, покриті козячими IgG проти С-реактивного білка людини, аглютинують при змішуванні зі зразками, що містять С-реактивний білок.

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

СРБ — це білок гострої фази, присутній у нормальній сироватці крові, рівень якого значно підвищується після більшості форм пошкоджень тканин, бактеріальних і вірусних інфекцій, запалень і злоякісних новоутворень.

РЕАКТИВИ

Під час некрозу тканин і запалення в результаті мікробних інфекцій концентрація СРБ може підвищуватися до 300 мг/л за 12-24 години.

| Латекс | Частинки латексу, вкриті козячим IgG проти CRP людини, pH 8,2. Консервант |
| --- | --- |
| Control + Червона | Сироватка крові людини з концентрацією СРБ > 20 мг/л. Консервант. |
| Control - Синя | Сироватка тваринного походження. Консервант |

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Компоненти людського походження були протестовані та виявилися негативними на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2). Однак поводьтеся з ними обережно, оскільки вони потенційно інфекційні.

КАЛІБРУВАННЯ

Чутливість CRP Latex MonlabTest відкалібровано відповідно до еталонного матеріалу ERM-DA 474/IFCC.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Усі компоненти набору готові до використання та залишатимуться стабільними до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, за умови зберігання щільно закритими при температурі 2-8ºC і запобігання забрудненню під час їх використання. Обережно перемішайте реагенти перед використанням.

Не заморожуйте: заморожені реагенти можуть змінити функціональність тесту.

Псування реагентів: Наявність часток і каламутності.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- Механічний ротатор з регульованою швидкістю 80-100 об/хв

- Вихровий змішувач.

- Піпетки 50 мкл.

ЗРАЗКИ

Свіжа сироватка. Стабільний 7 днів при 2-8ºC або 3 місяці при -20ºC.

Зразки з наявністю фібрину слід центрифугувати перед тестуванням. Не використовуйте сильно гемолізовані або ліпемічні зразки.

ПРОЦЕДУРА

Якісний метод

- Дайте реагентам і зразкам досягти кімнатної температури. При низьких температурах чутливість тесту може бути знижена.

- Помістіть 50 мкл зразка (Примітка 1) і по одній краплі кожного позитивного та негативного контролів в окремі кола на предметному склі.

- Перед використанням енергійно перемішайте реагент CRP Latex MonlabTest або за допомогою вихрового змішувача та додайте одну краплю (50 мкл) до зразків, що тестуються.

- Перемішайте краплі мішалкою, розподіливши їх по всій поверхні кола. Для кожного зразка використовуйте різні мішалки.

РОЗУМІННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

Макроскопічно перевірте наявність або відсутність видимої аглютинації відразу після виймання предметного скла з ротатора.

Наявність аглютинації вказує на концентрацію С-реактивного білка, що дорівнює або перевищує 6 мг/л (Примітка 2, 3).

Титр у напівкількісному методі визначається як найбільше розведення, що дає позитивний результат.

РОЗРАХУНКИ

Приблизна концентрація СРБ у зразку пацієнта розраховується наступним чином:

6 х титр CRP = мг/л

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Рекомендується позитивний і негативний контролі для моніторингу ефективності процедури, а також порівняльна картина для кращої інтерпретації результатів.

Усі результати, відмінні від результату негативного контролю, будуть вважатися позитивними.

РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ

До 6 мг/л. Кожна лабораторія повинна встановити свій власний контрольний діапазон.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Аналітична чутливість:6 (5-10) мг/л за описаних умов аналізу.

- Прозоновий ефект:

До 1600 мг/л ефекту прозону не виявлено (Примітка 1).

- Діагностична чутливість:95,6 %.

- Діагностична специфічність:96,2 %.

ПЕРЕШКОДИ

Білірубін (20 мг/дл), гемоглобін (10 г/л) і ліпіди (10 г/л) не заважають. Ревматоїдний фактор (100 МО/мл) заважає. Інші речовини можуть заважати7.

ПРИМІТКИ

- Зразки з високою концентрацією CRP можуть дати негативні результати (ефект прозони). Перевірте зразок ще раз, використовуючи краплю 20 мкл.

- Сила аглютинації не вказує на концентрацію СРБ у досліджуваних зразках.

- Клінічний діагноз не слід встановлювати на підставі результатів одного тесту, він повинен об’єднувати як клінічні, так і лабораторні дані.

БІБЛІОГРАФІЯ

- Lars-Olof Hanson et al. Current Opinion in Infectious diseases 1997; 10: 196-201.

- M.M. Pepys. The Lancet 1981; March 21: 653 – 656.

- Chetana Vaishnavi. Immunology and Infectious Diseases 1996; 6: 139 – 144

- Yoshitsugy Hokama et al. Journal of Clinical Laboratory Status 1987; 1: 15 – 27.

- Yamamoto	S	et	al.	Veterinary	Immunology	and Immunopathology 1993; 36: 257 – 264.

- Charles Wadsworth et al. Clinica Chimica Acta; 1984: 138: 309 –

318.

- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press, 1995.

УПАКОВКА

| MO-165184 50 тестів | MO-165018 100 тестів |
| --- | --- |
| 2,5 мл CRP Latex MonlabTest | 5 мл CRP Latex MonlabTest |
| 1 мл Control+ | 1 мл Control+ |
| 1 мл Control - | 1 мл Control - |
| 9 х 6 одноразових слайдів | 18 х 6 одноразових слайдів |

5. Помістіть предметне скло на механічний ротатор на 80-100 об/хв на 2 хвилини. Хибнопозитивні результати можуть з'явитися, якщо тест буде прочитано пізніше ніж через дві хвилини.

Напівкількісний метод

- Зробіть послідовні двократні розведення зразка у сольовому розчині

9 г/л.

- Дійте для кожного розведення, як у якісному методі.

Посилання: MO-165018/MO-165184	 Monlab SL Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain) Тел. +34 93 433 58 60 Факс +34 93 436 38 94pedidos@monlab.com www.monlab.com