С-реактивний білок латекс Турбідиметрія BR 1x40 мл / 1x10 мл / CAL

Кількісне визначення С-реактивного білка (CRP)

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro. Зберігати при 2-8°C.

- Перемішайте та негайно прочитайте абсорбцію (A1) і через 2 хвилини (А2) додавання зразка.

У MONLAB є інструкції для кількох автоматичних аналізаторів. Інструкції для багатьох з них доступні за запитом.

РОЗРАХУНКИ

Х Концентрація калібратора = мг/л СРБ

(А2-А1)зразок

ПРИНЦИП МЕТОДУ

CRP MonlabTest — це кількісний турбідиметричний тест для вимірювання

(А2-А1)калібратор

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

С-реактивний білок (СРБ) у сироватці або плазмі людини.

Частинки латексу, вкриті специфічним антилюдським СРБ, аглютинуються при змішуванні зі зразками, що містять СРБ. Аглютинація викликає зміну поглинання залежно від вмісту СРБ у зразку пацієнта, який можна кількісно визначити шляхом порівняння з калібратором відомої концентрації СРБ.

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

CRP — це білок гострої фази, присутній у нормальній сироватці крові, рівень якого значно підвищується після більшості форм пошкоджень тканин, бактеріальних і вірусних інфекцій, запалень і злоякісних новоутворень. Під час некрозу тканин і запалення в результаті мікробних інфекцій концентрація СРБ може підвищуватися до 300 мг/л за 12-24 години.

| РЕАКТИВИ |  |
| --- | --- |
| Розріджувач (R1) | Трис-буфер 20 ммоль/л, pH 8,2. Консервант. |
| Латекс (R2) | Частинки латексу, вкриті козячим IgG проти CRP людини, pH 7,3. Консервант. |
| CRP-CAL | Калібратор. Концентрація С-реактивного білка вказана на етикетці флакона. |
| Додатково | Контроль ASO/PCR/RF рівень H MonlabTest (MO-165049) Контроль ASO/PCR/RF рівень L MonlabTest (MO-165050) |
| ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ |  |

Компоненти людського походження були протестовані та виявилися негативними на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2). Однак поводьтеся з ним обережно, оскільки він потенційно заразний.

КАЛІБРУВАННЯ

Використовуйте калібратор CRP (MO-165048).

Чутливість аналізу та цільове значення калібратора стандартизовано відповідно до еталонного матеріалу ERM-DA 474/IFCC.

Повторно калібруйте, якщо результати контролю виходять за межі заданих допусків, коли використовується інша партія реагенту та коли прилад регулюється.

ПІДГОТОВКА

ПРИМІТКИ

Калібратор CRP:Розчиніть (   ) 1,0 мл дистильованої води. Обережно перемішайте та витримайте 10 хвилин при кімнатній температурі перед використанням.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Контрольні сироватки рекомендуються для моніторингу ефективності ручних і автоматизованих процедур аналізу. Слід використовувати контролі MonlabTest ASO/CRP/RF рівня L (MO-165050) і рівня H (MO-165049).

Кожна лабораторія повинна встановити власну схему контролю якості та коригувальні дії, якщо засоби контролю не відповідають прийнятним допускам.

РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ

Нормальні значення до 6 мг/л.

Кожна лабораторія повинна встановити свій власний контрольний діапазон.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Межа лінійності:До 150 мг/л за описаних умов аналізу. Зразки з вищими концентраціями слід розвести 1/5 у NaCl 9 г/л і перевірити повторно. Межа лінійності залежить від співвідношення зразка/реагенту, а також від використовуваного аналізатора. Вона буде вищою при зменшенні об’єму зразка, хоча чутливість тесту буде пропорційно зменшена.

Межа виявлення:Значення менше 1 мг/л дають невідтворювані результати. Ефект прозону: ефекту прозону не було виявлено при 800 мг/л. Чутливість: Δ4,2 мА.мг/л.

Точність:Реагент тестували протягом 20 днів із використанням трьох різних концентрацій CRP у дослідженні на основі EP5.

| EP5 | РЕЗЮМЕ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 9,2 мг/л | 16,8 мг/л | 57,97 мг/л |
| Всього | 7,3% | 6,9% | 5,9% |
| В межах сбігу | 2,8% | 3,1% | 2,9% |
| Поміж сбігу | 6,1% | 4,7% | 3,9% |
| Поміж дня | 3,0% | 4,0% | 3,4% |

Точність:Результати, отримані за допомогою цього реагенту (y), порівнювали з результатами, отриманими за допомогою комерційного реагенту (x) із подібними характеристиками. Було досліджено 50 зразків різної концентрації СРБ. Коефіцієнт кореляції (r)2 становив 0,99, а рівняння регресії y = 1,101x + 2,518.

Результати характеристик продуктивності залежать від використовуваного аналізатора.

ПЕРЕШКОДИ

Білірубін (20 мг/дл) і ліпемія (10 г/л) не заважають.

Гемоглобін (≥ 5 г/л), заважає. Інші речовини можуть заважати7.

Усі компоненти набору стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, при зберіганні щільно закритими при температурі 2-8ºC і запобігають забрудненню під час їх використання. Реагенти не можна залишати всередині аналізатора після використання, вони повинні зберігатися в холодильнику при 2-8ºC. Латекс може осідати. Обережно перемішайте реагенти перед використанням. Не використовуйте реактиви після закінчення терміну придатності.

Не заморожувати; заморожений латекс або розчинник можуть змінити функціональність тесту.

Погіршення реагенту:Наявність часток (R1, R2) і помутніння (R1).

Калібратор CRP:Стабільний 1 місяць при 2-8ºC або 3 місяці при -20ºC.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- Термостатична ванна при 37ºC.

- Спектрофотометр або фотометр, термостатований при 37ºC з фільтром 540 нм.

ЗРАЗКИ

Свіжа сироватка. Стабільний 7 днів при 2-8ºC або 3 місяці при -20ºC.

Зразки з наявністю фібрину необхідно центрифугувати перед дослідженням. Не використовуйте сильно гемолізовані або ліпемічні зразки.

ПРОЦЕДУРА

Клінічний діагноз не слід встановлювати на підставі результатів одного тесту,

він повинен об’єднувати як клінічні, так і лабораторні дані.

БІБЛІОГРАФІЯ

- Lars-Olof Hanson et al. Current Opinion in Infect Diseases 1997; 10: 196-201.

- Chetana Vaishnavi. Immunology and Infectious Diseases 1996; 6: 139 – 144.

- Yoshitsugy Hokama et al. Journal of Clinical Lab. Status 1987; 1: 15 – 27.

- Kari Pulki et al. Sacand J Clin Lab Invest 1986; 46: 606 – 607.

- Werner Müller et al. Journal of Immunological Methods 1985; 80: 77 – 90.

- Shogo Otsuji et al. Clin Chem 1982; 28/10: 2121 – 2124.

Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory test, 4th ed. AACC Press, 1995

ПАКУВАННЯ

.

| MO-165028 | R1. Diluent: 1 x 40 mL R2. Latex: 1 x 10 mL CRP-CAL: 1 x 1 mL |
| --- | --- |

- Доведіть реагенти та фотометр (тримач кювети) до 37ºC.

- Умови аналізу:

Довжина хвилі	540 нм (530-550)

Температура	37ºC

Шлях світла кювети	1см

- Налаштуйте прилад на нуль за допомогою дистильованої води.

- Піпетку перенести в кювету:

| Розчинник R1 Латекс R2 | 800 мкл 200 мкл |
| --- | --- |
| Калібратор або зразок | 5,0 мкл |