КАЛІБРАТОР ГЛІКОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН (прямий метод) 4x0,5 мл 4 рівні МОНЛАБТЕСТ	 Monlabtest®

Турбідиметрія

Кількісниє визначення глікованого гемоглобіну (HbA1с)

Тільки для професійної діагностики in vitro. Зберігати при температурі 2-8°C

ВИКОРИСТАННЯ

Цей продукт призначений для калібрування результатів кількісного

визначення людського гемоглобіну A1c (HbA1c) у крові за допомогою

автоматизованого імунологічного аналізу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Калібратори ліофілізованого гемоглобіну A1c являють собою гемолізат,

виготовлений із упакованих еритроцитів людини. Стабілізатори

додаються для підтримки гемоглобіну у відновленому стані для точного

калібрування процедури визначення гемоглобіну A1c.

РЕАКТИВИ

| HbA1в калібр1 | Людська кров. Містить консерванти. HbA1c концентрація вказана на флаконіетикетка. |
| --- | --- |
| HbA1в калібр2 |  |
| HbA1в калібр3 |  |
| HbA1в калібр4 |  |

ПІДГОТОВКА

Розчиніть флакони 0,5 мл деіонізованої води. Обережно перемішуйте

протягом 10 хвилин або поки весь матеріал не розчиниться.

З калібраторами слід поводитися так само, як і зі зразками пацієнтів

щодо процедури гемолізату.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Компоненти людського походження були протестовані та виявили

негативний результат на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2).

Однак поводьтеся обережно, оскільки потенційно заразні.

Уникати потрапляння на шкіру та слизові оболонки.

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ НАДАЮТЬСЯ

Набір реагентів для гемоглобіну A1c від Monlabtest Ref: MO-165035

Набір контролю гемоглобіну A1c від Monlabtest Ref: MO-165062

ЗБЕРІГАННЯ І СТАБІЛЬНІСТЬ

- Зберігайте калібратори при температурі 2-8°C. Стабільний до

закінчення терміну придатності, якщо він запечатаний

щільно. БЕРЕЖИТЬ ВІД СВІТЛА ТА ТЕПЛА.

- Відновлені калібратори слід зберігати в холодильнику (2-8°C) і

щільно закрити. Калібратор зберігає своє призначене значення

щонайменше 30 днів при 2-8°C.

ПРОЦЕДУРА

Для використання в турбідиметричних аналізах.

Набір калібратора ліофілізованого гемоглобіну A1c створить

калібрувальну криву, яка буде стабільною протягом принаймні 7 днів

на більшості аналізаторів.

УПАКОВКА

MO-165061	4 х 0,5 мл

Ред.:  жовтень 2015 р

Код: MO-165061

Monlab SL Selva de Mar 48 08019 Барселона (Іспанія) Тел.: +34 93 433 58 60 Факс: +34 93 436 38 94orders@monlab.com www.monlab.com