АНТИСТРЕПТОЛІЗИН-О / C-РЕАКТИВНИЙ БІЛОК / РЕВМАТОЇДНИЙ ФАКТОР КОНТРОЛЬ Високий рівень 1х1 мл МОНЛАБТЕСТ

Кількісне визначення АСО/СРБ/РФ

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro.

Зберігати при 2-8°C.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

Контролем є ліофілізована сироватка крові людини, яка

використовується для оцінки

Точність і точність визначення ASO, CRP і RF в сироватці крові

людини методом турбідиметрії.

РЕАКТИВИ

Людська сироватка. З високою концентрацією АСО, СРБ і РФ.

ASO/CRP/РФ

Контроль H

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Компоненти людського походження були протестовані та виявили н

егативний результат на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2).

Однак поводьтеся з ним обережно, оскільки він потенційно заразний.

КАЛІБРУВАННЯ

Значення концентрації контролю були стандартизовані відповідно

до еталонного матеріалу ERM-DA 474/IFCC для CRP, міжнародного

еталонного стандарту від NIBSC 64/002 для РФ та міжнародного

стандарту від NIBSC ASO для ASO.

ПІДГОТОВКА

Ретельно розведіть (->) 1,0 мл дистильованої води. Ретельно

перемішайте, не допускаючи утворення піни. Перед використанням

довести до кімнатної температури приблизно на 10 хвилин.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Контроль стабільний до закінчення терміну придатності,

зазначеного на етикетці, при зберіганні щільно закритим при

температурі 2-8ºC і запобігає забрудненню під час його використання.

Не використовуйте реактиви після закінчення терміну придатності.

Після відновлення стабільний протягом 10 днів при 2-8ºC або

6 місяців при температурі –20ºC.

ПРОЦЕДУРА

Для використання в турбідиметричних аналізах.

| КОМПОНЕНТИ | МЕТОД | ЦІННІСТЬ | ДІАПАЗОН | ОДИНИЦІ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Антистрептолізин О (ASO) | турбідиметрія |  |  | МО/мл |
| С-реактивний білок (CRP) |  |  |  | мг/л |
| Ревматоїдний Фактор (RF) |  |  |  | МО/мл |

УПАКОВКА

MO-165049	1 х 1 мл

Посилання: MO-165049	 MONLAB SL Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain) Тел.: +34 93 433 58 60 Факс: +34 93 436 38 94orders@monlab.com www.monlab.com

Ред.: січень / січень 2020 р