КОНТРОЛЬ ГЛІКОВАНИЙ ГЕМОГЛОБІН (прямий метод) 2x0,5 мл 2 рівні МОНЛАБТЕСТ
Латексна турбідиметрія

Кількісне визначення глікованого гемоглобіну (HbA1c)

Тільки для професійної діагностики in vitro. Зберігати при

температурі 2-8°C

ПРИЗНАЧЕННЯ

Цей продукт призначений для моніторингу точності та точності

кількісне визначення гемоглобіну А1с (HbA1c) людини в крові

методом  автоматизованого імунологічного аналізу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

Ліофілізований HbA1c контролі - це гемолізати, приготовлені

з упакованих еритроцити людини. Контролі забезпечують два

рівні HbA1c, один рівень у нормальному діапазоні, а

інший рівень у підвищеному діапазоні. Для підтримки

гемоглобіну у відновленому стані додаються стабілізатори, щ

о забезпечує повний контроль процедури HbA1c.

РЕАКТИВИ

| HbA1в КОНТРОЛЬ рівень1 | Людська кров. Містить консерванти. HbA1c концентрація вказана на етикетці флакона. |
| --- | --- |
| HbA1в КОНТРОЛЬ рівень2 |  |

ПІДГОТОВКА

Розчиніть флакони 0,5 мл деіонізованої води. Обережно

перемішуйте протягом 10 хвилин. Спостерігайте за

нерозчиненим матеріалом. Відновлені контролі можна

розподілити аліквотами по 0,1 мл, щільно закрити та заморозити

при -20°C, Ліофілізований HbAКонтролі 1c слід аналізувати так

само, як і зразки крові, включаючи процедуру гемолізату.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Компоненти людського походження були протестовані та

виявили негативний результат на наявність HBsAg, HCV

та антитіл до ВІЛ (1/2). Однак поводьтеся обережно,

оскільки потенційно заразні.

Уникати потрапляння на шкіру та слизові оболонки.

НЕОБХІДНІ МАТЕРІАЛИ, ЯКІ НЕ НАДАЮТЬСЯ

Набір реагентів гемоглобіну A1c від Monlabtest Ref: MO-165035

Набір калібраторів гемоглобіну A1c від Monlabtest Ref: MO-165061

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

- Зберігайте контролі при 2-8°C. Стабільний до закінчення

терміну придатності, якщо щільно закритий. БЕРЕЖИТИ

ВІД СВІТЛА ТА ТЕПЛА.

- Відновлені контролі зберігають свої призначені значення

протягом щонайменше трьох місяців, якщо їх заморозити.

- Якщо не заморожувати, відновлені контролі стабільні

щонайменше протягом одного місяця, якщо вони

зберігаються при 2-8°C і щільно закриті.

- Не заморожуйте і не розморожуйте більше одного разу.

ПРОЦЕДУРА

Для використання в турбідиметричних аналізах.

УПАКОВКА

МО-165062                              Рівень 1 1х0,5мл

Рівень 2 1х0,5мл

Код: MO-165062	 Monlab SL Selva de Mar 48 08019 Barcelona +34 93 433 58 60 Факс +34 93 436 38 94orders@monlab.com www.monlab.com

Версія: квітень2014 рік