БІЛКОВИЙ МУЛЬТИКОНТРОЛЬ 1х2 мл МОНЛАБТЕСТ

Кількісне визначення білків плазми

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro.

Зберігати при 2-8°C.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ

Протеїнова сироватка Multicontrol — це рідка сироватка людського

походження, яка містить концентрацію білка, придатну для оцінки

точності визначення білка плазми методом імунотурбідиметрії.

РЕАКТИВИ

РЕАКТИВИ

КОНТРОЛЬ. Людська сироватка. Азид натрію 0,95 г/л. Концентрація білка вказана в списку нижче.

КОНТРОЛЬ-

ПРОТЕЇНОВА СИРОВАТКА

КОНТРОЛЬ. Людська сироватка. Азид натрію 0,95 г/л. Концентрація білка вказана в списку нижче.

КОНТРОЛЬ-

ПРОТЕЇНОВА СИРОВАТКА

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Компоненти людського походження були протестовані та виявили

негативний результат на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2).

Однак поводьтеся з ним обережно, оскільки він потенційно заразний.

КАЛІБРУВАННЯ

КАЛІБРУВАННЯ

Значення концентрації контролю можна простежити за

стандартним еталонним матеріалом ERM-DA470k/IFCC

(усі компоненти, крім антитромбіну III).

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Контроль стабільний до закінчення терміну придатності,

зазначеного на етикетці, при зберіганні щільно закритим при

температурі 2-8ºC і запобігає забрудненню під час його використання.

Не використовуйте реактиви після закінчення терміну придатності.

Відкриті флакони стабільні 30 днів при 2-8ºC.

ПРОЦЕДУРА

ПРОЦЕДУРА

Для використання в імунотурбідиметричних аналізах.

УПАКОВКА

УПАКОВКА

| БІЛКИ | МЕТОД | КОНЦЕНТРАЦІЯ | ДІАПАЗОН |
| --- | --- | --- | --- |
| α1-антитрипсин | Імунотурбідиметрія | 62.1 | 49,7 – 74,5 |
| α1-ac. глікопротеїн |  | 39.8 | 31,8 – 47,8 |
| Антитромбін III |  | 13.8 | 11.0 – 16.6 |
| C3 |  | 70.5 | 56,4 – 84,6 |
| C4 |  | 14.3 | 11.4 – 17.2 |
| Церулоплазмін |  | 18.1 | 14.5 – 21.7 |
| Гаптоглобін |  | 53.5 | 42,8 – 64,2 |
| IgA |  | 120 | 96,0 – 144 |
| IgG |  | 612 | 490 – 734 |
| IgM |  | 92.5 | 74,0 – 111 |
| Преальбумін |  | 18.6 | 14.9 – 22.3 |
| трансферин |  | 126 | 101 – 151 |

MO-165045	1 х 2 мл

Посилання: MO-165045

MONLAB, SL Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain) Тел.: +34 93 433 58 60 Факс: +34 93 436 38 94orders@monlab.com www.monlab.com

Ред. жовтень 2019 р