Мікроальбумін (µALB) латекс Турбідиметрія BR MonlabTest®

Латексна турбідиметрія.

РОЗРАХУНКИ

Кількісне визначення мікроальбуміну (µALB)

(А2-А1)зразок

(А2-А1)калібратор

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

x Концентрація калібратора = мг/л альбуміну

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro. Зберігати при 2-8°C.

ПРИНЦИП МЕТОДУ

Microalbumin MonlabTest — це кількісний турбідиметричний тест для вимірювання мікроальбуміну (µALB) у сечі людини.

Частинки латексу, вкриті специфічними антитілами проти альбуміну людини, аглютинуються при змішуванні зі зразками, що містять µALB. Аглютинація викликає зміну абсорбції залежно від вмісту µALB у зразку пацієнта, який можна кількісно визначити шляхом порівняння з калібратором відомої концентрації µALB.

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Мікроальбумінурія в даний час визначається як швидкість виведення альбуміну між 20 і 200 мг/л, що вже вище нормальних значень, але все ще нижче значень, які спостерігаються у пацієнтів із «звичайною» протеїнурією.

Мікроальбумінурія є маркером підвищеного ризику розвитку діабетичної нефропатії, а також серцево-судинних захворювань у пацієнтів з інсулінозалежним і інсулінонезалежним цукровим діабетом. Зовсім недавно було виявлено, що мікроальбумінурія пов’язана з серцево-судинними захворюваннями також у популяції без діабету. Фактично, мікроальбумінурія може виявитися фактором ризику серцево-судинних захворювань серед на вигляд здорових людей.

РЕАКТИВИ

| Розріджувач (R1) | Гліциновий буфер 100 ммоль/л, pH 10,0. Консервант. |
| --- | --- |
| Латекс (R2) µALB- Калібратор | Частинки, вкриті козячим IgG антилюдським альбуміном, pH 8,2. Консервант. Рідкий калібратор. Концентрація мікроальбуміну вказана на етикетці флакона. |
| Додатково | Ref.: MO-165058 Контроль мікроальбуміну. |

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Компоненти людського походження були протестовані та виявилися негативними на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2). Однак поводьтеся обережно, оскільки потенційно заразні.

КАЛІБРУВАННЯ

Використовуйте стандартний калібратор мікроальбуміну MO-165057.

Чутливість аналізу та цільове значення калібратора стандартизовано відповідно до Міжнародного еталонного матеріалу ERM-DA 470K/IFCC. Повторно калібруйте, якщо результати контролю виходять за межі заданих допусків, коли використовується інша партія реагенту та коли прилад регулюється.

Контрольні сироватки рекомендуються для моніторингу ефективності ручних і автоматизованих процедур аналізу. Слід використовувати Microalbumin Control MonlabTest (MO-165058).

РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ

Нормальні значення до 30 мг/24 години зразка сечі та 20 мг/л у першому ранковому зразку сечі.

Кожна лабораторія повинна встановити свій власний контрольний діапазон.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Межа лінійності:До 150 мг/л за описаних умов аналізу. Зразки з вищими концентраціями слід розвести 1/5 у NaCl 9 г/л і перевірити повторно. Межа лінійності залежить від співвідношення реагентів у зразку, а також від використовуваного аналізатора. Вона буде вищою при зменшенні об’єму зразка, хоча чутливість тесту буде пропорційно зменшена.

- Межа виявлення:Значення менше 2 мг/л дають невідтворювані результати.

- Прозоновий ефект:До 1000 мг/л ефекту прозону не виявлено.

- Чутливість: 3,8 мА. мг/л.

- Точність:Реагент тестували протягом 20 днів із використанням трьох різних концентрацій мікроальбуміну в дослідженні на основі EP5.

| EP5 | РЕЗЮМЕ (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | +/- 10,36 мг/л | +/- 16,95 мг/л | +/- 57,33 мг/л |
| Всього | 4,5% | 3,1% | 2,5% |
| В межах Run | 1,9% | 1,4% | 1,1% |
| Між бігом | 4,1% | 2,7% | 2,3% |
| Між днем | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

- Точність:Результати, отримані за допомогою цього реагенту (y), порівнювали з результатами, отриманими за допомогою комерційного реагенту (x) із подібними характеристиками. Досліджено 49 зразків різної концентрації мікроальбуміну. Коефіцієнт кореляції (r)2було 0,99, а рівняння регресії y = 0,424x +10,55.

Результати характеристик продуктивності залежать від використовуваного аналізатора.

ПЕРЕШКОДИ

Глюкоза (2 г/л), гемоглобін (10 г/л) і креатинін (3 г/л) не заважають. Сечовина (≥ 1 г/л) і білірубін (≥ 10 мг/дл) заважають. Інші речовини можуть заважати6.

ПРИМІТКИ

Клінічний діагноз не слід встановлювати на підставі результатів одного тесту, він повинен об’єднувати як клінічні, так і лабораторні дані.

ПІДГОТОВКА

БІБЛІОГРАФІЯ

Калібратор мікроальбуміну: готовий до використання.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Усі компоненти набору стабільні до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, при зберіганні щільно закритими при температурі 2-8ºC і запобігають забрудненню під час їх використання. Не використовуйте реактиви після закінчення терміну придатності.

Погіршення реагенту:Наявність часток і каламутності.

Не заморожувати; заморожений латекс або розчинник можуть змінити функціональність тесту.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- Feldt-Rasmussen B та ін. J Diab Comp 1994; 8: 137-145.

- Panuyiotou B N. Journal International Medical Research 1994; 22: 181-201.

- Bar J та ін. Діабетична медицина 1995; 12: 649-656.

- Gilbert RE та ін. Діабетична медицина 1994; 11: 636-645.

- Medcalf EA та ін. Clin Chem 1990; 36/3: 446-449.

- Молодий ДС. Вплив ліків на клінічні лабораторні дослідження, 4-е вид. AACC Press, 1995.

УПАКОВКА

R1: 1 х 40 мл

- Термостатична ванна при 37ºC.

MO-165033

R2: 1 х 10 мл

- Спектрофотометр або фотометр, термостатований при 37ºC з фільтром 540 нм.

µALB КАЛ: 1 х 1 мл

ЗРАЗКИ

24 години або випадковий/перший ранковий зразок сечі. Рекомендується відкоригувати рН до 7,0 за допомогою NaOH/HCl 1 моль/л. Стабільний 7 днів при 2-8ºC при додаванні азиду натрію 1 г/л для запобігання забрудненню.

Перед аналізом сечу необхідно центрифугувати.

ПРОЦЕДУРА

- Доведіть реагенти та фотометр (тримач кювети) до 37ºC.

- Умови аналізу:

Довжина хвилі: 540 нм (530-550)

Температура: 37ºC

Шлях світла кювети: 1 см

- Відрегулюйте прилад на нуль дистильованою водою.

- Додайте в кювету:

|  | Пустий |
| --- | --- |
| R1: розчинник (мл) | 0,8 |
| R2: латекс (мл) | 0,2 |

- Перемішайте та прочитайте абсорбцію (холостий реагент).

- Додайте зразок/калібратор.

|  | Пустий | Калібратор / Зразок |
| --- | --- | --- |
| NaCl 9 г/л (мкл) | 7.0 | -- |
| Калібратор або зразок (мкл) | -- | 7.0 |

- Перемішайте та негайно прочитайте абсорбцію (A1) і через 2 хвилини (А2) здодавання зразка.

У MONLAB є інструкції для кількох автоматичних аналізаторів. Інструкції для багатьох з них доступні за запитом.

Посилання: MO-165033	 Monlab SL Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain) Тел. + 34 93 433 58 60 Факс +34 93 436 38 94pedidos@monlab.com www.monlab.com

Редакція: квітень 2018