* Уповноважений представник в Україні: ТОВ «АЛЬБАМЕД», (ідент. Код – 41424340) м. Київ, вул. Підлісна, буд. 1, офіс 27, тел:+38 (067) 509-64-91б E-mail:* *albamed.ua@gmail.com* *Цей продукт є одноразовим діагностичним реагентом in vitro. Будь-ласка, використовуйте його протягом терміну придатності, тільки для професійного використання. Утилізуйте використаний продукт відповідно до місцевих органів влади, правил і протоколу утилізації щодо біологічної небезпеки.*







**МУЛЬТИКАЛІБРАТОР ЛЮДИНИ CFAS МОНЛАБТЕСТ**

**Калібратор сироватки для клінічних хімічних аналізів**

Тільки для професійної діагностики in vitro. Зберігати при температурі 2-8°C.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ**

МУЛЬТИКІБЛІБРАТОР ЛЮДИНИ CFAS МОНЛАБТЕСТ - це ліофілізована сироватка людини.

Концентрації та активності підібрані таким чином, щоб забезпечити оптимальне калібрування для використання в ручних і автоматичних аналізаторах.

**РЕАКТИВИ**

Людська сироватка. Біологічні добавки. Бактеріостатичні засоби.

Концентрація / активність компонентів залежить від партії. Точні значення і діапазони, дійсні для реагентів, наведені в інформаційних цілях в паспорті безпеки.

**КАЛІБРУВАННЯ**

Інформація доступна за запитом.

**ПІДГОТОВКА**

- Додати () 3,0 мл дистильованої води.

- Ретельно перемішати, уникаючи утворення піни.

- Перед застосуванням довести до кімнатної температури приблизно за 30 хвилин. Неправильне поводження та/або зберігання може вплинути на результати.

Неточне відтворення та помилки в техніці проведення аналізу можуть призвести до помилкових результатів.

**ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ**

Калібратор стабільний до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо зберігати його щільно закритим при температурі 2-8ºC і не допускати забруднення під час використання. Не використовуйте реагенти після закінчення терміну придатності або якщо є видимі ознаки росту мікроорганізмів. Зберігайте калібратори щільно закритими, якщо вони не використовуються.

- Після відновлення стабільний протягом:

При 15ºC до 25ºC……………………………………..…. 8 годин

При 2ºC до 8ºC …………………………..………………..2 дні

При температурі від -25ºC до -15ºC ………………4 тижні

- Білірубін (зберігати в захищеному від світла місці):

При 15ºC до 25ºC ……………………………………….. 6 - 3 години (загальний-прямий)

При 2ºC до 8ºC .............................................. 24 - 8 годин (загальний-прямий)

При -25ºC до -15ºC………………………………………. 2 тижні

- Кисла фосфатаза:

При 15ºC до 25ºC …………………………………………4 години

При 2ºC до 8ºC …………………………………………….1 день

При -25ºC до -15ºC………………………………………. 2 тижні

**ПРЕДСТАВЛЕНИЙ**

MO-165106 10 x 3 mL

Código/Code: MO-165106  Monlab SL Selva de Mar 48 08019 Barcelona (Spain) Tel. +34 93 433 58 60 Fax +34 93 436 38 94 pedidos@monlab.com www.monlab.com

**Дата перегляду:. Julio / July 2018**