РОЗРАХУНКИ

Приблизна концентрація RF у зразку пацієнта розраховується таким чином:

8 x титр RF = МО/мл

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Якісне визначення ревматоїдних факторів (РФ)

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro. Зберігати при 2 - 8ºC.

ПРИНЦИП МЕТОДУ

RF Latex MonlabTest — це тест аглютинації на слайдах для якісного та напівкількісного виявлення RF у сироватці крові людини. Частинки латексу, вкриті гаммаглобуліном людини, аглютинуються при змішуванні зі зразками, що містять RF.

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Ревматоїдні фактори - це група антитіл, спрямованих на детермінанти в Fc-частині молекули імуноглобуліну G. Незважаючи на те, що ревматоїдний фактор виявляється при ряді ревматоїдних захворювань, таких як системний червоний вовчак (СЧВ) і синдром Шегрена, а також при неревматичних станах, його центральна роль у клініці полягає в його допомозі в діагностиці ревматоїдного артриту (РА). ).

Дослідження «Американського коледжу ревматології» показує, що 80,4% РА

РЕАКТИВИ

пацієнти були RF позитивними.

Позитивний і негативний контролі рекомендовані для моніторингу ефективності тестової процедури, а також порівняльна модель для кращої інтерпретації результатів.

Усі результати, відмінні від результату негативного контролю, будуть вважатися позитивними.

РЕФЕРЕНТНІ ЗНАЧЕННЯ

До 8 МО/мл. Кожна лабораторія повинна встановити свій власний контрольний діапазон.

РОБОЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Аналітична чутливість: 8 (6-16) МО/мл за описаних умов аналізу.

- Ефект прозону: ефекту прозону не виявлено до 1500 МО/мл.

- Діагностична чутливість: 100%.

- Діагностична специфічність: 100%.

Діагностична чутливість і специфічність була отримана з використанням 139 зразків у порівнянні з таким же методом конкурента.

| Латекс | Частинки латексу, покриті гамма-глобуліном людини, рН 8,2. Консервант. |
| --- | --- |
| КОНТРОЛЬ + червона | Сироватка крові людини з концентрацією RF > 30 МО/мл. презерватив |
| КОНТРОЛЬ - синя | Сироватка тваринного походження. презерватив |

ПЕРЕШКОДИ

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Компоненти людського походження були протестовані та виявилися негативними на наявність HBsAg, HCV та антитіл до ВІЛ (1/2).

Однак поводьтеся обережно, оскільки потенційно заразні.

КАЛІБРУВАННЯ

Чутливість RF Latex MonlabTest відкалібровано відповідно до міжнародного стандарту RF від NIBSC 64/002.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Усі компоненти набору готові до використання та залишатимуться стабільними до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, за умови зберігання щільно закритими при температурі 2-8ºC і запобігання забрудненню під час їх використання. Обережно перемішайте реагенти перед використанням.

Не заморожуйте, заморожені реагенти можуть змінити функціональність тесту.

Реагенти псування:Наявність часток і каламутності.

ДОДАТКОВІОБЛАДНАННЯ

- Механічний ротатор з регульованою швидкістю 80-100 об/хв

- Вихровий змішувач.

- Піпетки 50 мкл.

ЗРАЗКИ

Свіжа сироватка. Стабільний 7 днів при 2-8ºC або 3 місяці при -20ºC.

Зразки з наявністю фібрину слід центрифугувати перед тестуванням. Не використовуйте сильно гемолізовані або ліпемічні зразки.

ПРОЦЕДУРА

Якісний метод

- Дайте реагентам і зразкам досягти кімнатної температури. При низьких температурах чутливість тесту може бути знижена.

- Помістіть 50 мкл зразка та по одній краплі кожного позитивного та негативного контролю в окремі кола на предметному склі.

- Ретельно перемішайте RF-латексний реагент або за допомогою вихрового змішувача перед використанням і додайте одну краплю (50 мкл) до зразка, який потрібно перевірити.

- Перемішайте краплі мішалкою, розподіливши їх по всій поверхні кола. Для кожного зразка використовуйте різні мішалки.

- Помістіть слайд на механічний ротатор на 80-100 об/хв на 2 хвилини. Хибнопозитивні результати можуть з'явитися, якщо тест буде прочитано пізніше ніж через дві хвилини.

Напівкількісний метод

- Зробіть послідовні двократні розведення зразка в фізіологічному розчині 9 г/л.

- Дійте для кожного розведення, як у якісному методі.

Білірубін (20 мг/дл), гемоглобін (10 г/л) і ліпіди (10 г/л) не заважають. Інші речовини можуть заважати6.

ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

– Частота хибнопозитивних результатів становить близько 3-5%. У хворих на інфекційний мононуклеоз, гепатит, сифіліс, а також у людей похилого віку можуть бути позитивні результати.

- Діагноз не повинен ґрунтуватися виключно на результатах латексного методу, але також повинен доповнюватися тестом Waaler Rose разом з клінічним оглядом.

ПРИМІТКИ

  - Результати, отримані за допомогою латексного методу, не порівнюють з результатами, отриманими за допомогою тесту Ваалера Роуза. Відмінності в результатах між методами не відображають відмінностей у здатності виявляти ревматоїдні фактори.

БІБЛІОГРАФІЯ

- Роберт В. Дорнер та ін. Закон про клініку Chimica 1987 р.; 167: 1-21.

- Фредерік Вульф та ін. Артрит і ревматизм 1991; 34: 951-960.

- Роберт Х. Шмерлінг та ін. Американський медичний журнал 1991; 91: 528-

534.

- Адальберт Ф. Шубарт та ін. Журнал медицини Нової Англії 1959; 261: 363-368.

- Чарльз М. Плотц 1956; Американський медичний журнал; 21:893-896.

- Молодий ДС. Вплив ліків на клінічні лабораторні дослідження, 4-е вид. AACC Press, 1995.

УПАКОВКА

| MO-165183 50 тестів | MO-165017 100 тестів |
| --- | --- |
| 2,5 мл RF Latex MonlabTest | 5 мл RF Latex MonlabTest |
| 1 мл Control+ | 1 мл Control+ |
| 1 мл Control - | 1 мл Control - |
| 9 х 6 одноразових слайдів | 18 х 6 одноразових слайдів |

Аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення ревматоїдного фактору (RF), латекс 50 тестів

ЧИТАННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

Вивчіть макроскопічно наявність або відсутність видимої аглютинації одразу після вилучення слайду з ротатора.

Наявність аглютинації вказує на концентрацію RF, що дорівнює або перевищує 8 МО/мл (Примітка 1).

Титр у напівкількісному методі визначається як найбільше розведення, що показує позитивний результат.