Нетрепонемний аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення плазмових реагентів, (RPR)150 тестів

ЧИТАННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro. Зберігати при 2-8ºC.

ПРИНЦИП МЕТОДУ

RPR MonlabTest — це нетрепонемний тест аглютинації на предметних стеклах для якісного та напівкількісного виявлення реагінів плазми в сироватці крові людини. Частинки вуглецю, покриті ліпідним комплексом, аглютинуються при змішуванні зі зразками, що містять реагіни хворого на сифіліс.

Макроскопічно дослідити наявність або відсутність видимої аглютинації

одразу після зняття слайд-тесту з ротатора. Перед читанням двічі поверніть слайд рукою.

інтерпретація

| аглютинація | Читання | звіт |
| --- | --- | --- |
| Середні або великі скупчення | Р | Реактивный |
| Невеликі скупчення | СР | Слабо реактивные |
| Відсутність грудочок або дуже незначна " нерівномірність" | Н | Не реактивный |

Титр у напівкількісному методі визначається як найбільше розведення, що показує позитивний результат.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Реагіни являють собою групу антитіл проти деяких компонентів пошкодження

тканин пацієнтів, інфікованих Treponema pallidum, збудником сифілісу. Цей мікроорганізм завдає деякої шкоди печінці і серцю, вивільняючи деякі фрагменти тканин. Імунологічна система пацієнта реагує, виробляючи реагіни, антитіла проти цих фрагментів.

Аналіз корисний для визначення відповіді на антибіотикотерапію.

РЕАКТИВИ

| RPR-вуглець | Вуглецеві частинки, покриті ліпідним комплексом, кардіоліпіном, лецитином і холестерином у фосфатному буфері 20 ммоль/л. Консервант. pH 7,0. |
| --- | --- |
| КОНТРОЛЬ + червона | Штучна сироватка з титром реагiну  1/4. |
| КОНТРОЛЬ - синя | Сироватка тваринного походження. презерватив |

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Контроль +: H319- Викликає серйозне подразнення очей. Дотримуйтеся застережних заходів, наведених у MSDS та на етикетці продукту.

КАЛІБРУВАННЯ

Позитивний і негативний контролі рекомендовані для моніторингу виконання процедури, а також порівняльна модель для кращої інтерпретації результату.

Усі результати, відмінні від результату негативного контролю, будуть вважатися позитивними.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Аналітична чутливість:Точне визначення титру еталонного матеріалу за описаних умов аналізу (див. калібрування).

- Прозоновий ефект:До титрів ефекту прозону не виявлено



- Діагностична чутливість: 100%.

- Діагностична специфічність:100%.

ПЕРЕШКОДИ

ПРИМІТКИ

Білірубін (20 мг/дл), гемоглобін (10 г/л) і ліпіди (10 г/л) не заважають. Ревматоїдний фактор (300 МО/мл), заважає. Інші речовини можуть заважати5.

Чутливість відкалібровано відповідно до Міжнародного стандарту ВООЗ (1-й міжнародний стандарт для сифілітичної людської сироватки, ref. 05/132).

ПІДГОТОВКА

RPR-вуглець:Гомогенізуйте реагент перед використанням. Вставте голку в пластиковий флакон-дозатор, відкрийте флакон RPR-carbon і аспіруйте необхідну кількість реагенту. Після завершення тесту поверніть реагент в оригінальний флакон і промийте голку та дозатор дистильованою водою.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Усі компоненти набору залишатимуться стабільними до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо вони зберігаються щільно закритими при температурі 2-8ºC і запобігають забрудненню під час їх використання. Обережно перемішайте реагенти перед використанням.

Не заморожувати:заморожені реагенти можуть змінити функціональність тесту.

Реагенти псування:Наявність часток і каламутності.

1. Протягом 8 хвилин реакції не піддавайте предметне скло джерелу тепла або інтенсивного світла, щоб зменшити випаровування. Таке випаровування може спричинити помилкову аглютинацію та, отже, помилково позитивні результати.

ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

- RPR MonlabTest є неспецифічним для сифілісу. Для підтвердження результатів усі реактивні зразки слід повторно протестувати трепонемними методами, такими як TPHA та FTA-Abs.

- Нереактивний результат сам по собі не виключає діагнозу сифіліс. Клінічний діагноз не слід встановлювати на підставі результатів одного тесту, він повинен об’єднувати як клінічні, так і лабораторні дані.

БІБЛІОГРАФІЯ

Повідомлялося про помилкові позитивні результати при таких захворюваннях, як інфекційний мононуклеоз, вірусна пневмонія, токсоплазмоз, вагітність та аутоімунні захворювання.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

  - Механічний ротатор з регульованою швидкістю 80-100 об/хв

  - Вихровий змішувач.

  - Піпетки 50 мкл.

ЗРАЗКИ

Свіжа сироватка або плазма. Стабільний 7 днів при 2-8ºC або 3 місяці при -20ºC.

Зразки з наявністю фібрину необхідно центрифугувати перед дослідженням. Не використовуйте сильно гемолізовані або ліпемічні зразки.

ПРОЦЕДУРА

Якісний метод

- Дайте реагентам і зразкам досягти кімнатної температури. При низьких температурах чутливість тесту може бути знижена.

- Помістіть 50 мкл зразка та по одній краплі кожного позитивного та негативного контролю в окремі кола на предметному склі.

- Перед використанням гомогенізуйте реагент. Переверніть флакон з дозатором і злегка натисніть, щоб видалити бульбашки повітря.

- Помістіть флакон-дозатор разом з голкою у вертикальне положення та перпендикулярно скельцю та додайте одну краплю (20 мкл) реагенту

- Джордж П. Шмід. Сучасна думка з інфекційних хвороб 1994; 7:34-40.

- Сандра Ларсен та ін. Огляди клінічної мікробіології 1995; 8(1):1-21.

- Сандра Ларсен та ін. Посібник з тестування на сифіліс Американської асоціації громадської охорони здоров'я 1990: 1-192.

- Джозеф Ерл Мур та ін. Шлунково-кишкова кровотеча 1952; 150(5): 467-473.

- Молодий ДС. Вплив ліків на клінічні лабораторні дослідження, 4-е вид. AACC Press, 1995.

| Ref.: MO-165020 RPR 500 тестів | УПАКОВКА Ref.: MO-165021 RPR 150 тестів |
| --- | --- |
| 2 х 5 мл RPR-вуглецю | 3 мл RPR-вуглецю |
| 1 мл Контроль + | 1 мл Контроль + |
| 1 мл Контроль - | 1 мл Контроль - |
| 63 х 8 одноразових слайдів | 21 х 8 одноразових слайдів |
| Флакон і голка для дозування | Флакон і голка для дозування |

разом з кожним із зразків і контролів.

- Перемішайте краплі мішалкою, розподіливши їх по всій поверхні

коло. Для кожного зразка використовуйте різні мішалки.

- Помістіть предметне скло на механічний ротатор при 80-100 об/хв на 8 хв (Примітка 1). Хибнопозитивні результати можуть з'явитися, якщо тест зчитується пізніше, ніж через 8 хвилин.

Напівкількісний метод

- Зробіть послідовні двократні розведення зразка в фізіологічному розчині 9 г/л.

- Дійте для кожного розведення, як у якісному методі.