Антитрепонемний аглютинаційний тест для якісного та напівкількісного виявлення плазмових реагінів, (VDRL) 250 тестів

ЧИТАННЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ

Якісне визначення реагінів плазми

Тільки для професійного використання в діагностиці in vitro. Зберігати при 2 - 8C.

ПРИНЦИП МЕТОДУ

VDRL MonlabTest — це нетрепонемний тест аглютинації на предметному склі для якісного та напівкількісного виявлення реагінів плазми.

Суспензія антигену, ліпідного комплексу, аглютинується при змішуванні зі зразками, що містять реагіни хворого на сифіліс.

КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ

Реагіни — це група антитіл проти деяких компонентів, що виробляються в пошкоджених тканинах пацієнтів, інфікованих Treponema palladium, збудником сифілісу. Цей мікроорганізм завдає деякої шкоди печінці і серцю, вивільняючи деякі фрагменти тканин. Імунологічна система пацієнта реагує, виробляючи повернення антитіл проти цих фрагментів.

Аналіз корисний для визначення відповіді на антибіотикотерапію.

РЕАКТИВИ

| Антиген VDRL стабілізований | Розчин, що містить кардіоліпін 0,3 г/л, лецитин 2,1 г/л і холестерин 9 г/л у фосфатному буфері 1,5 ммоль/л. Консервант, pH 7,0. |
| --- | --- |
| КОНТРОЛЬ + червона | Штучна сироватка з титром реагiну ≥ 1/8. |
| КОНТРОЛЬ - синя | Сироватка тваринного походження. презерватив |

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

Контроль +: H319- Викликає серйозне подразнення очей.

Дотримуйтеся застережних заходів, наведених у MSDS та на етикетці продукту.

КАЛІБРУВАННЯ

Чутливість відкалібровано відповідно до Міжнародного стандарту ВООЗ (1-й міжнародний стандарт для сифілітичної людської сироватки, ref. 05/132).

ПІДГОТОВКА

Реагенти готові до використання.

ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАБІЛЬНІСТЬ

Усі компоненти набору залишатимуться стабільними до закінчення терміну придатності, зазначеного на етикетці, якщо вони зберігаються щільно закритими при температурі 2-8ºC і запобігають забрудненню під час їх використання. Обережно перемішайте реагенти перед використанням.

Не заморожувати. Заморожування антигену VDRL може призвести до втрати його функціональності.

ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ

- Механічний ротатор з регульованою швидкістю 180 об/хв

- Предметні скла

- Світловий мікроскоп (об'єктив 10x)

- Піпетки 50 мкл.

ЗРАЗКИ

Свіжа сироватка або плазма. Стабільний 7 днів при 2-8ºC або три місяці при

-20ºC.

Зразки з наявністю фібрину необхідно центрифугувати перед використанням. Не використовуйте сильно гемолізовані або ліпемічні зразки.

ПРОЦЕДУРА

Якісний метод

- Дайте реагентам і зразкам досягти кімнатної температури. При низьких температурах чутливість тесту може бути знижена.

- Помістіть 50 мкл зразка та по одній краплі кожного позитивного та негативного контролю в окремі кола на предметному склі.

- Обережно покрутіть суспензію VDRL перед використанням і додайте 20 мкл цього реагенту в кожен зразок.

- Помістіть предметне скло на механічний ротатор зі швидкістю 160-180 об/хв на 4 хвилини. Хибнопозитивні результати можуть з'явитися, якщо тест зчитується пізніше ніж через 4 хвилини.

Напівкількісний метод

- Зробіть послідовні дворазові розведення зразка в фізіологічному розчині 9 г/л.

- Дійте для кожного розведення, як у якісному методі.

Відразу після цього перевірити наявність або відсутність аглютинації

обертання за допомогою світлового мікроскопа (об'єктив 10x).

інтерпретація

| аглютинація | Читання | звіт |
| --- | --- | --- |
| Середні або великі скупчення | Р | Реактивний |
| Невеликі скупчення | СР | Слабо реактивний |
| Відсутність грудочок або дуже незначна " нерівномірність" | Н | Нереактивний |

У напівкількісному методі титр визначається як найбільше розведення, що показує позитивний результат.

КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ

Рекомендується позитивний і негативний контролі для моніторингу ефективності процедури, а також порівняльна модель для кращої інтерпретації результатів.

Усі результати, відмінні від результату негативного контролю, будуть вважатися позитивними.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Аналітична чутливість:Точне визначення титру еталонного матеріалу за описаних умов аналізу (див. Калібрування).

- Прозоновий ефект:До титрів ефекту прозону не виявлено>1/64.

- Діагностична чутливість: 100%

- Діагностична специфічність:100%

ПЕРЕШКОДИ

Білірубін (20 мг/дл), гемоглобін (2 г/дл) і ліпіди (1000 мг/дл) не заважають. Заважає ревматоїдний фактор (300 МО/мл). Інші речовини можуть заважати4.

ОБМЕЖЕННЯ ПРОЦЕДУРИ

- Тест VDRL є неспецифічним для сифілісу. Для підтвердження результатів усі реактивні зразки слід повторно протестувати трепонемними методами, такими як TPHA та FTA-Abs.

- Нереактивний результат сам по собі не виключає діагнозу сифіліс.

- Повідомлялося про помилкові позитивні результати при таких захворюваннях, як інфекційний мононуклеоз, вірусна пневмонія, токсоплазмоз, вагітність та аутоімунні захворювання.

БІБЛІОГРАФІЯ

- Джордж П. Шмід. Сучасна думка з інфекційних хвороб 1994; 7:34-40.

- Сандра Ларсен та ін. Огляди клінічної мікробіології 1995; 8(1):1-21.

- Сандра Ларсен та ін. Посібник з тестування на сифіліс Американської асоціації громадської охорони здоров'я 1990: 1-192.

- Молодий ДС. Вплив ліків на клінічні лабораторні дослідження, 4-е вид. AACC Press, 1995.

УПАКОВКА

|  | 5 мл VDRL стабілізованого антигену |
| --- | --- |
| Ref.: MO-165023 250 тестів | 1 мл Контроль +; 1 мл Контроль - |
|  | 1 мл Контроль - |